Seznam sérových indexů

Tabulka: Vliv hemolýzy, icterity a chylozity séra na jednotlivé metody

|  | Způsob interference (směr) | Interference od hodnoty indexu: | Další interference: | Pozn: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hemolýza | Bilirubin | Chylozita | Hemolýza (jako g/l Hb) | Icterita (μmol/l bilirubunu) | Chylozita (jako gl Intralipidu) |  |  |
| AFP | ↔ | ↔ | ↔ | 22,0 | 1112 | 15,0 | Biotin <246 nmol/l | * |
| Albumin | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1026 | 5,5 |  |  |
| ALP | ↓ | ↔ | ↔ | 2,0 | 1026 | 20,0 |  | 1) |
| ALT | ↑ | ↔ | ↓ | 7,0 | 1026 | 1,5 |  | 1) |
| Amoniak | ↨ | ↓ | ↓ | 2,0 | 171 | 5,0 |  |  |
| Amyláza | ↓ | ↔ | ↔ | 5,0 | 1026 | 15,0 |  |  |
| Anti TG | ↔ | ↔ | ↔ | 17,0 | 1129 | 20,0 | Biotin <246 nmol/l |  |
| Anti TPO | ↔ | ↔ | ↔ | 15,0 | 1129 | 21,0 | Biotin <41 nmol/l |  |
| Anti TSHR (TRAK) | ↔ | ↔ | ↔ | 4,0 | 427 | 15,0 | Biotin <41 nmol/l |  |
| APOA1 | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1026 | 10,0 |  |  |
| APOB | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1026 | 10,0 |  |  |
| AST | ↑ | ↔ | ↓ | 0,2 | 1026 | 1,5 |  | 1), 2) |
| Beta-2-mikroglobulin | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 923 | 7,5 |  |  |
| Bilirubin celkový | ↑ | ↔ | ↓ | 5,0 | ─ | 3,0 |  | 1) |
| Bilirubin přímý | ↑ | ↔ | ↓ | 0,3 | ─ | 0,4 |  | 1), 3) |
| Bilirubin novoroz. | ↑ | ─ | ↔ | 2,0 | ─ | 9,0 |  |  |
| CA 125 | ↔ | ↔ | ↔ | 32,0 | 1129 | 20,0 | Biotin <143 nmol/l | * |
| CA 15-3 | ↔ | ↔ | ↔ | 30,0 | 1112 | 15,0 | Biotin <409 noml/l | * |
| CA 19-9 | ↔ | ↔ | ↔ | 22,0 | 1129 | 15,0 | Biotin <409 noml/l | * |
| CA 72-4 | ↔ | ↔ | ↔ | 22,0 | 1129 | 15,0 | Biotin <246 nmol/l | * |
| CEA | ↔ | ↔ | ↔ | 22,0 | 1129 | 15,0 | Biotin <491 nmol/l | * |
| C3 komplement | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1026 | 20,0 |  |  |
| C4 komplement | ↑ | ↔ | ↔ | 5,0 | 1026 | 10,0 |  |  |
| Calcium | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1026 | 20,0 |  |  |
| Ceruloplasmin | ↔ | ↔ | ↑ | 10,0 | 1026 | 2,0 |  |  |
| Cholinesteráza | ↑ | ↔ | ↔ | 7,0 | 1026 | 10,0 |  |  |
| Cholesterol | ↑ | ↓ | ↔ | 7,0 | 274 | 20,0 |  | 1) |
| CK | ↑ | ↔ | ↔ | 2,0 | 1026 | 10,0 |  |  |
| CK-MB | ↑ | ↑ | ↓ | 0,1 | 684 | 2,0 |  | 1) |
| C-peptid | ↔ | ↔ | ↔ | 3,0 | 855 | 20,0 | Biotin <246 nmol/l | * |
| CRP | ↓ | ↔ | ↑ | 10,0 | 1026 | 10,0 |  |  |
| Draslík | ↑ | ↔ | ↔ | 1,0 | 1026 | 20,0 |  | 1) |
| Fe | ↑ | ↔ | ↓ | 2,0 | 1026 | 15,0 |  |  |
| Ferritin | ↑ | ↔ | ↓ | 5,0 | 1026 | 10,0 |  | 1) |
| Fosfor | ↑ | ↑ | ↑ | 3,0 | 684 | 12,5 |  | 1) |
| free PSA | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1112 | 15,0 | Biotin <123 nmol/l |  |
| free T3 | ↔ | ↔ | ↔ | 43,0 | 564 | 20,0 | Biotin <409 noml/l |  |
| free T4 | ↔ | ↔ | ↔ | 20,0 | 701 | 20,0 | Biotin <409 noml/l |  |
| GMT | ↓ | ↓ | ↔ | 2,0 | 855 | 15,0 |  |  |
| Glukóza | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1026 | 10,0 |  |  |
| HCG | ↔ | ↔ | ↔ | 15,0 | 496 | 24,0 | Biotin <164 nmol/l | * |
| Haptoglobin | ↓ | ↔ | ↑ | 0,1 | 1026 | 2,0 |  |  |
| HbA1C-glyk. Hemog. | ─ | ↔ | ↔ | ─ | 1000 | 4,0 |  | 4) |
| HDL cholesterol | ↔ | ↔ | ↔ | 12,0 | 513 | 18,0 |  |  |
| Chloridy | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1026 | 20,0 |  |  |
| IgA | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1026 | 20,0 |  |  |
| IGE | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 633 | 22,0 | Biotin <409 noml/l | * |
| IgG | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1026 | 20,0 |  |  |
| IgM | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1026 | 20,0 |  |  |
| Kotisol | ↔ | ↔ | ↔ | 19,0 | 1026 | 27,0 | Biotin <123 nmol/l | * |
| Kreatinin | ↔ | ↔ | ↔ | 8,0 | 257 | 20,0 |  |  |
| Kys. listová (foláty) | ↑ | ↔ | ↔ | ─ | 564 | 15,0 | Biotin <86 nmol/l | * |
| Kys. močová | ↔ | ↓ | ↔ | 10,0 | 1026 | 15,0 |  |  |
| Laktát | ↔ | ↓ | ↔ | 10,0 | 479 | 15,0 |  |  |
| LDH | ↑ | ↔ | ↔ | 0,2 | 1026 | 15,0 |  | 1) |
| Lipáza | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1026 | 20,0 |  |  |
| Magnesium | ↓ | ↔ | ↑ | 10,0 | 1026 | 17,0 |  |  |
| Močovina | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1026 | 10,0 |  |  |
| Myoglobin | ↔ | ↔ | ↔ | 14,0 | 1112 | 22,0 | Biotin <205 nmol/l | * |
| NT-proBNP | ↔ | ↔ | ↔ | 14,0 | 599 | 40,0 | Biotin <123 nmol/l | * |
| Prealbumin | ↔ | ↔ | ↑ | 10,0 | 1026 | 2,0 |  |  |
| Prokalcitonin | ↔ | ↔ | ↔ | 9,0 | 428 | 15,0 | Biotin <123 nmol/l | * |
| PSA | ↔ | ↔ | ↔ | 22,0 | 1112 | 15,0 | Biotin <246 nmol/l | * |
| PTH | ↔ | ↑↓ | ↔ | 1,5 | 1112 | 15,0 | Biotin <205 nmol/l | * |
| Sodík | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1026 | 20,0 | U chylozity pseudohyponatremie |  |
| Transferin | ↔ | ↔ | ↑ | 10,0 | 1026 | 5,0 |  |  |
| Triacylglyceroly | ↑ | ↔ | ↓ | 4,0 | 855 | 30,0 |  | 1) |
| Troponin T | ↓ | ↔ | ↔ | 1,0 | 428 | 15,0 | Biotin <82 nmol/l | * |
| Total protein | ↑ | ↓ | ↔ | 10,0 | 342 | 20,0 |  | 1) |
| TSH | ↔ | ↔ | ↓ | 10,0 | 701 | 15,0 | Biotin <102nmol/l | * |
| Vazeb. kapacita FE | ↑ | ↔ | ↔ | 0,4 | 1026 | 3,0 |  | 1) |
| Vitamin B12 | ↔ | ↔ | ↔ | 10,0 | 1112 | 15,0 | Biotin <205 nmol/l | * |

*) Tak jako u všech testů, které obsahují monoklonální myší protilátky, je možné získat chybné výsledky u vzorků pacientů, kteří byli léčeni monoklonálními myšími protilátkami nebo je dostali z diagnostických důvodů. U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. >5 mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.

1) U těchto metod LIS OKBH Sokolov při překročení kritické hodnoty sérového indexu automaticky zapíše do výsledku metody NELZE VYHODNOTIT. Silně hemolytické vzorky nestanovujeme.

2) Izoniazid způsobuje uměle nízké hodnoty AST při terapeutických hladinách léčiv.

3) Kyselina askorbová, Intralipid (2 000 mg/L) a rifampicin způsobují uměle vysoké výsledky bilirubinu a fenylbutazon způsobuje uměle nízké výsledky bilirubinu.

4) Bez významných interferencí do hladiny glukózy 55,5 mmol/L. Odběr nalačno není nutný.

Vysvětlivky:

↔	do uvedené hodnoty neprokázán vliv

↑	do uvedené hodnoty neprokázán vliv, pak zvyšuje hodnotu analytu

↓	do uvedené hodnoty neprokázán vliv, pak snižuje hodnotu analysu

─	neuveden vliv, hodnota